# Text boxes

SWSN-L1/L2无线液位变送器

(电池供电型)

使

用

说

明

书

南京盛亿科技有限公司

电话：025-52158433 52158422

地址：南京市江宁区天元中路128号诚基大厦8楼

## 4、参数设定

(1)同时按下EN、键，仪表进入参数设定界面，此时屏幕上方显示设定的参数项目，下方显示设定值。

(2)按EN键到需要更改的参数项，按键移动光标到要更改的数字处，然后按键更改参数设置，设置完后需要再次按下EN键保存该设置，仪表保存该参数后自动跳到下一项参数，若不需要继续修改参数值，同时按下EN、键退出参数设定界面。

(3)参数设定完毕，需要将仪表重启，即关闭仪表后稍等片刻(看到显示屏完全没有数字显示后)再次开启仪表。

(4)参数说明

P000～P003:系统保留 不要更改   P004: 接收主机号，指定本变送器的数据发往哪一台接收器或网关

P005:本机地址

P006:频段号 出厂设置3 可更改为1～5以避开同频干扰 变送器和接收器或网关频段号要一致

P007～P008:系统保留 不要更改   P010：数据采样间隔 设置0-255秒 无线开启时建议不要少于3秒

P011～P013:系统保留 不要更改   P014：无线发射功率1～7数字越大距离越远

P015～P018:系统保留 不要更改

## 5、常见故障处理

| 故障现象 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 无显示 | 电池没电或电池板损坏 | 更换新的电池板 |
|  | 电池插头接触不良 | 更换或重新插好插头 |
|  | 液晶屏损坏 | 返厂维修 |
| 显示19** | 探头断开 | 重新接好内部的探头或返厂维修 |

## 6、运输及存储

1、运输过程中应当小心轻放，严禁强烈的碰撞。

2、产品应该存放在温度-40℃～85℃ 湿度＜90% 无结露，通风干燥无腐蚀性气体的场合。

## 7、技术服务

1、因产品质量问题，使仪表不能正常工作的，我公司一年内负责免费维修。

感谢您购买本公司产品！

本手册是关于仪表的功能、设置、接线方法、操作方法、故障时的处理方法等的说明书。在操作之前请仔细阅读本手册，正确使用。

注意

·本手册内容如因功能升级等而有修改时，恕不另行通知。

·关于本书内容我们力保正确无误，但是一旦您发现有不妥或错误，请与我们联系。

警告

·不要在超出仪表使用条件的场合使用本仪表。

·如果不是我公司维修技术人员或者我们认可的人员，请不要拆卸仪表。

## 1、概述

# SWSN电池供电型高精度液位变送器是我公司研发的一款新型的液位检测仪表，具有高精度(最高精度可达0.05%)、低功耗(待机功耗小于0.02mA)、外观小巧美观等特点，分别用于0～4米；0～200米液位的测量，已广泛应用于机械、化工、石油、造纸、制药、冶金、电力、环保及食品等行业。

## 2、技术参数

测量范围：0～4米(L1型)；0～200米(L2型)

精度等级：0.5级 0.2级 0.1级0.05级

待机功耗：小于0.02毫安

供电方式：内置锂电池，1秒采样间隔寿命1到2年(25℃ 无线开启)  3到5年(无线关闭)

采样间隔：0.5秒～255秒 可设置

无线指标(可选)：调制方式:GFSK 工作频段:430～445MHz MAC协议:CSMA/CA 传输距离:800米(空旷)

工作环境：温度-30℃～80℃ 湿度＜90% 无结露

防爆级别：ExdIICT6(可选)

过程接口：螺纹  法兰

护套材质：304  316L 衬四氟等

防护等级：IP65

## 3、安装与维护

## 3.1尺寸

## 3.2操作说明

# (1)打开仪表后部的外盖。

# (2)将2位电源开关全部由OFF位置拨到ON位置，仪表通电工作，重新合上仪表外盖即可。

# (3）若仪表出现明显的闪烁或显示暗淡，即表明电池供电不足，需要更换电池。

# [注意]· 若仪表开机后没有进入正常工作状态，可将仪表重启，即电源开关拨到OFF位置，稍等几秒后，重新拨回ON位置即可。

# · 电池的更换：取下电池板上的2芯供电插头，松开电池板螺丝，取下电池板，将新买的电池板换上，重新插上2芯供电插头即可。

## 3.3安装注意事项

(1)一般情况下，仪表应该向上垂直安装，以便于观察。

(2)不要用硬物敲击传感器或将传感器安装在有剧烈振动的场合。

(3)环境温度超出产品标准时，应采取现场防护措施，以防损坏液晶显示器。

(4)本产品内部无用户可调元器件，安装时请勿拆开。

(5)避免将装置置于热源附近及有腐蚀性气体附近。

第3页

第2页

第1页