# Text boxes

感谢您购买本公司产品！

本手册是关于仪表的功能、设置、操作方法、故障时的处理方法等的说明书。在操作之前请仔细阅读本手册，正确使用。

注意

·本手册内容如因功能升级等而有修改时，恕不另行通知。

·关于本书内容我们力保正确无误，但是一旦您发现有不妥或错误，请与我们联系。

警告

·不要在超出仪表使用条件的场合使用本仪表。

·如果不是我公司维修技术人员或者我们认可的人员，请不要拆卸仪表。

·本仪表依赖GRRS/4G移动通信网络进行数据传输，网络信号的稳定是仪表稳定运行的前提条件。

## 1、概述

SWSN-P2-GPRS/4G无线压力变送器是我公司研发的一款新型的压力检测仪表，具有高精度(最高精度可达0.02%)、低功耗(待机功耗小于0.03mA)、外观小巧美观等特点，适用于表压：-100KPa～260MPa；绝压：0～160kpa；差压：0～3500kpa（静压小于20MPa）压力的测量，已广泛应用于机械、化工、石油、造纸、制药、冶金、电力、环保及食品等行业。

## 2、技术参数

测量范围：表压：-100KPa～260MPa；绝压：0～160kpa；差压：0～3500kpa（静压小于20MPa）

精度等级：0.5级 0.2级 0.1级

待机功耗：小于0.03毫安

供电方式：内置锂电池或24Vdc外接电源

电池寿命：不连续上发3500次（具体寿命以使用为准）

采样间隔：30～255秒可设置

存储间隔：1-255个采样间隔周期               发送间隔：1-255个存储间隔周期

工作环境：温度-30℃～80℃ 湿度＜90% 无结露

过程接口：M20×1.5外螺纹 法兰

接液材质：304  316L等

防护等级：IP65

## 3、安装与维护

## 3.1尺寸

SWSN-P2 GPRS/4G无线压力变送器

(电池供电型)

使

用

说

明

书

南京盛亿科技有限公司

电话：025-52158433 52158422

地址：南京市江宁区天元中路128号诚基大厦8楼

# ·SIM卡的更换（4G全网通版本）：拆下电池板露出里面装有SIM卡座的底板，将SIM插座卡簧上拨，即可弹出SIM卡进行SIM卡的更换。

## 3.3安装注意事项

(1)一般情况下，仪表应该向上垂直安装，以便于观察。

(2)不要用硬物敲击传感器或将传感器安装在有剧烈振动的场合。

(3) 本产品内部无用户可调元器件，安装时请勿拆开。

(4) 避免将装置置于热源附近及有腐蚀性气体附近。

(5) 取压口避免处于管路弯曲、分叉及形成涡流的区域，当管路中有突出物体时，取压口应取在其前面。。

(6) 测量管道压力时，若是测量气体介质，取压口应开在流程管道水平中心线以上；若是测量液体，取压口应开在流程管道水平中心线以下45°夹角内；若是测量蒸汽，取压口应开在流程管道侧水平中心线上下45°夹角内。

(7) 对于高于80℃的被测介质，应用引压管引出一段距离或加装冷凝管等以降低温度再引入变送器。引压管的变送器侧应加装仪表阀；对于易结冰的介质，在没有合适的方式避免的情况下应采用拌热措施。

3.2操作说明

# (1)打开仪表后部的外盖。

# (2)将2位电源开关全部由OFF位置拨到ON位置，仪表通电工作，重新合上仪表外盖即可。

# (3）若仪表出现明显的闪烁或显示暗淡，即表明电池供电不足，需要更换电池。

# [注意]·若仪表开机后没有进入正常工作状态，可将仪表重启，即电源开关拨到OFF位置，稍等几秒后，重新拨回ON位置即可。

# ·电池的更换：取下电池板上的2芯供电插头，松开电池板螺丝，取下电池板，将新买的电池板换上，重新插上2芯供电插头即可。

## 6、储存及运输

(1)运输过程中应当小心轻放，严禁强烈的碰撞。

(2)产品应该存放在温度-40℃～85℃ 湿度＜95% 无结露，通风干燥无腐蚀性气体的场合。

## 7、售后服务

(1)产品质量保证期为发货后18个月或现场使用后12个月（以先到时间为准）。产品自售出之日起7个工作日内正常使用出现产品质量问题，消费者可以选择退款（非定制产品）、退货（非定制产品）或修理等方式来处理。消费者购买我公司产品质保期内出现非人为损坏或不可抗力造成的故障可免费维修。

(2)不保修的范围

A) 电池为易耗品，寿命和用户设置及环境有关，故不列入保修范围。

B）因误用、意外、改装、不适当的物理或操作环境、不可抗力、电涌及维护或保管导致的故障或损坏

C）第三方产品、软件、服务或行为造成的故障或损坏。

D）产品使用过程中发生的正常脱色、磨损和消耗。

E）产品可以不间断或无错误的正常运行。

F）不能出示产品有效保修凭证和有效原始购物发票或收据，产品原系列号标签有涂改、替换、撕毁的现象、产品没有系列号或保修凭证上的产品型号或编号与产品实物不相符合的。

G）未按产品附带的说明书使用产品，或者产品未用于预定功能或环境

H)产品的齐备性和外观状态不属于保证范围，应在接受产品时当场检验并对任何不符提出异议。

(3)服务前注意事项

在适用的情况下，消费者在申请服务前，应注意以下事项：

A)备份产品中可能包含的所有程序和数据并确保他们的安全，公司不对使用或维修过程中任何因素丢失数据而导致的损失承担责任。

B）配合提供详细故障现象描述

C）从产品中删除所有受法律保护的商业和个人信息。

D）请谨慎选择寄送方式和运输商并建议购买运输保险。

## 4、参数设定及操作说明

(1)同时按下EN、键，仪表进入参数设定界面，此时屏幕上方显示设定的参数项目，下方显示设定值。

(2)按EN键到需要更改的参数项，按键移动光标到要更改的数字处，然后按键更改参数设置，设置完后需要再次按下EN键保存该设置，仪表保存该参数后自动跳到下一项参数，若不需要继续修改参数值，同时按下EN、键退出参数设定界面。

(3)参数设定完毕，需要将仪表重启，即关闭仪表后稍等片刻(看到显示屏完全没有数字显示后)再次开启仪表。

(4)参数说明

P000～P001:系统保留 不要更改

P002:系数修正，范围1～255，默认100，增减1，系数则增减0.001

P003:零位修正，范围1～255，默认100，增减1，零位则增减0.01（或 0.1或 1）

P004:存储间隔 设置 1-255个采样间隔周期     P005:发送间隔 设置1-255个存储周期

P006～P009:IP地址设置                      P010：数据采样间隔 设置10-250秒

P011～P013:系统保留 不要更改                P014：端口号

（举例：IP地址103.57.102.112 端口号：3560 则P006 103 P007 57 P008 102 P009 112 P014 3560）

P015～P019:系统保留 不要更改

## 5、常见故障处理